## Slide 2
کلیات پایش کیفیت
کنگره‌ی ارتقاء کیفیت؛ فروردین 1393
حسن بیات؛ دانش‌آموخته‌ی علوم آزمایشگاهی
ویژه‌ی کیفیت در
هدف:
نگاه کلی به کیفیت و پایش آن
مرحله‌ی سنجش

## Slide 3: نگاهی به باورهای رایج در باره‌ی کیفیت:
"پایش کیفیت آماری" کیفیت سنجش‌های آزمایشگاهی را کنترل می‌کند،
دقت و درستی روش‌های کنونی بسیار بهتر از مقداری است که نیاز است،
امروزه کیفیت سنجشی هدیه‌ای است از سوی شرکت‌های سازنده،
پیشرفت بیشتری در کیفیت سنجشی لازم نیست،
تاییدیه‌ی FDA دلیل کیفیت است،
امروزه آزمایشگاه‌ها باید بر خطاهای پیش-سنجشی و پس-سنجشی تمرکز کنند.
چرا مرحله‌ی سنجش؟

## Slide 4: نگاهی به باورهای رایج در باره‌ی کیفیت:
"پایش کیفیت آماری" کیفیت سنجش‌های آزمایشگاهی را کنترل می‌کند،
دقت و میزانی روش‌های کنونی بسیار بهتر از مقداری است که نیاز است،
امروزه کیفیت سنجشی هدیه‌ای است از سوی شرکت‌های سازنده،
پیشرفت بیشتری در کیفیت سنجشی لازم نیست،
گواهی FDA دلیل کیفیت است،
امروزه آزمایشگاه‌ها باید بر خطاهای پیش-سنجش و پس-سنجشی تمرکز کنند.
ج. اُ. وستگارد: افسانه‌های کیفیت!

## Slide 5: Carraro P. Plebani M. Errors in a Stat Laboratory: Types and frequencies 10 years Later. Clin Chem 2007:53:1338 - 1342
  بررسی سه ماهه در 4 بخش داخلی، نفرولوژی، جراحی و مراقبت‌های ویژه بیمارستان Padova ایتالیا؛
  هدف: بررسی عملکرد آزمایشگاه اورژانس نسبت به 10 سال پیش
خطاهای پیش- سنجشی: 62%
خطاهای پس- سنجشی: 23%
خطاهای سنجشی: 15%

## Slide 6: Carraro P. Plebani M. Errors in a Stat Laboratory: Types and frequencies 10 years Later. Clin Chem 2007:53:1338 - 1342
51,746 آزمایش؛
393 مورد مشکوک؛
160 مورد خطای تایید شده؛
46 مورد منجر به اقدام نارست؛
24 مورد خطای سنجش
52%

## Slide 7: Carraro P. Plebani M. Errors in a Stat Laboratory: Types and frequencies 10 years Later. Clin Chem 2007:53:1338 - 1342

## Slide 8: Q-Probe Quality Indicators Nevalian D. et al. Evaluating laboratory performance on quality indicators with the six sigma scale. Arch. Pathol Lab Med 2000;124:516-519
SM | شاخص کیفیت
4.00 | خطای مچ بند هویت
4.15 | قابل قبول بودن نمونه‌ی هماتولوژی
4.25 | قابل قبول بودن نمونه‌ی بیوشیمی
3.85 | مهارت سنجی آزمایشگاه
4.80 | خطای گزارش

## Slide 9: بررسی کیفیت سنجش در آزمایشگاه‌های هلند: مقایسه‌ی 2010 با 2005 C. Cobbaeret et al. / Chlinca Chemica Acta 414 (2012) 234-240

## Slide 10: بررسی کیفیت سنجش در اروپا: هلند، بریتانیا، اسپانیا و پرتغال R. Jansen et al. / Chlinca Chemica Acta ****(2013) ****

## Slide 11: سنجش ویتامین D: کاستی‌ها و توانایی‌ها تشخیص آزمایشگاهی؛ آبان 1390
دانشگاه اوپسالای نروژ:
نمونه‌های 204 بیمار با سه روش HPLC-ACI-MS، RIA و CLIA
کمبود: بسته به روش؛ 8%، 22% و 44%
یعنی تشخیص کمبود ویتامین D بستگی به این دارد که نمونه‌ی او در کدام آزمایشگاه سنجیده می‌شود!
              وستگارد:
              مهمترین کار ما فراهم کردن کیفیت در مرحله‌ی سنجش است؛
              هنوز هم خطاهای سنجش بزرگترین و مهمترین سرچشمه‌ی خطاهایی هستند که به بیمار آسیب می‌رساند.

## Slide 12
روندکلی بررسی «خوب بودن»
گام نخست:
شناختن معیارهای کارخوب
معیار‌های کیفیت

## Slide 13
معیار‌های کیفیت
انتخاب مجری
ارزیابی اجرا
حفظ اجرای خوب
بهبود اجرا
تصمیم‌گیری
ناپذیرفته
پذیرفته
جستجوی مجری جدید
اگر ...

## Slide 14
شناسایی تهدیدها
سدکردن راه خطرات
حفظ اجرای خوب
احتمال خطر = صفر
قطعا کار اینجوری پیش می‌ره
گذاشتن زنگ هشدار برای خطر باقیمانده
تصمیم‌گیری
آسودگی خیال کامل!
هنوز احتمال خطر هست!
ممکنه گاهی کار اینجوری پیش نره

## Slide 15
حفظ اجرای خوب:
پیشگیری از خرابی
زنگ هشدار برای خطر باقیمانده؛ Residual Risk
پایش کیفیت

## Slide 16
ویژگی‌های کیفیت
انتخاب مجری
ارزیابی اجرا
پایش کیفیت:
پیشگیری، سامانه‌ی هشدار
تصمیم‌گیری
پذیرفته
جمع‌بندی:

## Slide 17
گزارش نتیجه
سنجش نمونه‌ها
نمونه‌گیری از بیماران
آزمایشگاه:
مراحل راه‌اندازی یک روش
و تولید جواب‌های با کیفیت
ایست!
ویژگی‌های کیفیت
انتخاب مجری
ارزیابی اجرا
پایش کیفیت:
پیشگیری، سامانه‌ی هشدار
تصمیم‌گیری
پذیرفته

## Slide 18
تعیین ویژگی‌های کار خوب
گام‌ نخست:
کیفیت موردنظر

## Slide 19: کیفیت:
ISO: همه‌ی جنبه‌ها و ویژگی‌های یک فرآورده، فرآیند یا خدمت که توانایی برآورده کردن نیازهای بیان شده یا فرض شده در بردارد.
کیفیت مورد نظر

## Slide 20: کیفیت:
ISO 15189: آزمایشگاه باید نشان دهد که «کیفیت مورد نظر برای نتیجه‌ی آزمایش‌ها تامین می‌شود».
تضمین کیفیت
وقتی کیفیتی را که لازم است معلوم نکرده‌ایم،
چگونه می‌توانیم برآورده شدن آن کیفیت را تضمین کنیم؟
؟
کیفیت را می‌توان مدیریت کرد حتا اگر کیفیت موردنظر ناشناخته باشد.
افسانه!
دکتر وستگارد:
دست یافتن به کیفیت نیازمند طراحی و برنامه‌ریزی است:
نخست: تعیین کیفیت مورد نظر
سپس: وارد نمودن آن کیفت به درون فرآیند انجام آزمایش
بعد از ایجاد کیفیت... فکر پایش کیفیت باش

## Slide 21
ISO 15189:
تضمین کیفیت: آزمایشگاه باید نشان دهد که کیفیت مورد نظر برای نتیجه‌ی آزمایش‌ها تامین می‌شود:
5.5.1.1:
آزمایشگاه شیوه‌هایی را برای آزمایش خواهد برگزید که از نظر کاربرد مورد نظر ارزشیابی شده باشند.
5.5.1.2:
آزمایشگاه شیوه‌هایی را برای پایش کیفیت طراحی خواهد کرد که به دست‌آمدن کیفیت موردنظر برای نتیجه‌ها را تایید می‌کند.

## Slide 22: کیفیت مورد نظر:
●1963؛ دیوید تانکز؛ خطای مجاز کمتر از ¼ محدوده‌ی طبیعی یا 10% نتیجه (هر کدام که بزرگتر بود)
A study of accuracy and precision of clinical laboratory determinations in 170 Canadian laboratories. Clin Chem 1963;9:217-233
●1968؛ روی بارنت؛ رابطه‌ی عدم‌دقت با تفسیر پزشکان؛ عدم دقت مجاز
Medical significance of laboratory results. Am J Clin Path 1968;50:671-676
●1974؛ وستگارد، کری و ولد: خطای کل
Westgard JO, Carey RN, Wold S. Criteria for judging precision and accuracy in method development and evaluation. Clin Chem 1974;20:825-33
کنفرانس CAP-1976
1976 Aspen Conference on Analytical Goals in Clinical Chemistry
کنفرانس توافقی استکهلم
Clinical Chemistry 1999;45:321-3

## Slide 23: طبقه‌بندی کنفرانس توافقی استکهلم 1999:
1- بررسی تاثیر اجرای سنجش بر پیامدهای بالینی در یک وضعیت بالینی خاص
2- بررسی تاثیر اجرای سنجش بر تصمیم بالینی به طور کلی:
الف- بر پایه‌ی دگرگونی زیستی (Biological Variation)
ب- بر پایه‌ی نظرسنجی از پزشکان
3- توصیه‌های حرفه‌‌ای منتشر شده:
الف- از طرف سازمان‌های صاحبنظر ملی و بین‌المللی
ب- از طرف گروه‌ها یا افراد صاحبنظر محلی
4- هدف‌های اجرایی بنا شده به وسیله‌ی نهادهای مسئول:
الف- سازمان‌های نظارتی
ب- برنامه‌های ارزیابی کیفیت بیرونی (EQA)
5- هدف‌های بنا شده بر وضعیت کنونی تکنولوژی (State of the art)
الف- از داده‌های EQA یا برنامه‌های مهارت‌سنجی
ب- مطلب‌های منتشر شده‌ی اخیر در باره‌ی روش‌
وستگارد:
«پایش همینطوری» به جای «پایش کیفیت»!

## Slide 24: طبقه‌بندی کنفرانس توافقی استکهلم:
1- بررسی تاثیر اجرای سنجش بر پیامدهای بالینی در یک وضعیت بالینی خاص
2- بررسی تاثیر اجرای سنجش بر تصمیم بالینی به طور کلی:
الف- بر پایه‌ی دگرگونی زیستی (Biological Variation)
ب- بر پایه‌ی نظرسنجی از پزشکان
3- توصیه‌های حرفه‌‌ای منتشر شده:
الف- از طرف سازمان‌های صاحبنظر ملی و بین‌المللی
ب- از طرف گروه‌ها یا افراد صاحبنظر محلی
4- هدف‌های اجرایی بنا شده به وسیله‌ی نهادهای مسئول:
الف- سازمان‌های نظارتی
ب- برنامه‌های ارزیابی کیفیت بیرونی (EQA)
5- هدف‌های بنا شده بر وضعیت کنونی تکنولوژی (State of the art)
الف- از داده‌های EQA یا برنامه‌های مهارت‌سنجی
ب- مطلب‌های منتشر شده‌ی اخیر در باره‌ی روش‌
A1C

## Slide 25: خوب باشه یعنی چی؟
1) چقدر «کم و زیاد» اشکال نداره؟
مثال؛ حلقه‌ی بازی بچه‌ها: تا 10% اشکال نداره
رینگ موتور: تا 0.1% اشکال نداره
خطای کل مجاز
Allowable Total Error; TEa
ATE

## Slide 26: پرسش:
خطای مجاز!؟
خطا هم مگه مجاز و غیر مجاز داره؟

## Slide 27
خطا:
اختلاف مقدار یک فرآورده با مقدار مورد نظر (مقدار هدف)
مجاز:
تا جایی که به کاربرد آن کالا برای هدف مورد نظر آسیب نرساند.

## Slide 28: مثال: با فرض TEa برابر 10% در ساخت حلقه‌ی 80 سانتی‌متری، چه اندازه‌هایی پذیرفتنی است؟

## Slide 29
قطر هدف حلقه = 80؛ ATE = 10%
80 × 10% = 8
72 تا 88 پذیرفتنی است
غلظت هدف گلوکز = 120؛ ATE = 10%
120 × 10% = 12
108 تا 132 پذیرفتنی است
غلظت هدف PT = 20؛ ATE = 15%
20 × 15% = 3
17 تا 23 پذیرفتنی است

## Slide 30: خطای مجاز آزمایش‌ها را چه کسی تعیین می‌کند؟
CLIA
Clinical Laboratory Improvement Amendments
ALT: 20%
ALB: 10%
ALP: 30%
Glucose: 6 mg/dL or 10% (each one higher)
Hb/HCT: 6%

## Slide 31: خطای مجاز آزمایش‌ها را چه کسی تعیین می‌کند؟
CLIA
http://www.westgard.com/clia.htm
European Recommendations for Biologic Goals for Imprecision and Inaccuracy
http://www.westgard.com/biodatabase1.htm
RCPA Quality requirements
http://www.westgard.com/rcpa-australasian-quality-requirements.htm
Rililbak – German Guidelines for Quality
???

## Slide 32: خوب باشه یعنی چی؟
چقدر کم و زیاد اشکال نداره؟ TEa
چند درصد از تولید باید درون محدوده‌ی TEa باشد؟

## Slide 33: چند درصد عبور از مرز مجاز پذیرفتنی است؟
صنعت:
حداکثر خطا: 6.7% (67000 در میلیون)
حداقل کیفیت قابل قبول؛ 3 سیگما
ایدآل: 3.4 خطا در میلیون
کیفیت آرمانی؛ 6 سیگما
آزمایشگاه: 5% خطا (50000 در میلیون)
نزدیک به حداقل کیفیت قابل قبول در صنعت!

## Slide 34
نتیجه؛ تعریف کیفیت سنجش:
محدودی مجاز خطا؛ TEa ‌
تعداد مجاز بیرون از TEa
فعلا، سنجش با کیفیت یعنی: دست‌کم 95% از جواب‌ها درون محدوده‌ی خطای کل مجاز باشد.
پیش‌نویس FDA برای کیفیت گلوکومترها:
99% درون TEa
حداکثر اختلاف 20%

## Slide 35
گزینش روش سنجش
گزارش نتیجه
سنجش نمونه‌ها
نمونه‌گیری از بیماران
کیفیت سنجشی:
TEa
95%
ایست!
ویژگی‌های کاربردی
ویژگی‌های روش‌شناختی
ویژگی‌های اجرایی

## Slide 36
ISO 15189:
تضمین کیفیت: آزمایشگاه باید نشان دهد که کیفیت مورد نظر برای نتیجه‌ی آزمایش‌ها تامین می‌شود:
5.5.1.1:
آزمایشگاه شیوه‌هایی را برای آزمایش خواهد برگزید که از نظر کاربرد مورد نظر ارزشیابی شده باشند.

## Slide 37
گزینش روش سنجش
گزارش نتیجه
سنجش نمونه‌ها
نمونه‌گیری از بیماران
ارزشیابی روش
کیفیت:
TEa
95%
ایست!

## Slide 38: ارزشیابی:
بررسی این که آیا کارکرد یک سامانه به همان گونه‌ای است که انتظار می‌رود.

## Slide 39: گام‌های ارزشیابی روش:
بررسی نوسان؛ تکرارپذیری
بررسی نامیزانی
خطی بودن روش؛ گستره‌ی قابل گزارش
بررسی مداخله‌گرها یا بررسی بازیافت
بررسی مرز تشخیص روش
بررسی محدوده‌ی طبیعی؛ گواهی کردن یا تعیین محدوده‌ی طبیعی
آیا دست کم 95% از نتیجه‌ها درون محدوده‌ی خطای کل مجاز است.

## Slide 40: تکرارپذیری
ارزیابی خطاهای تصادفی

## Slide 41: تکرارپذیری
علت‌های خطای تصادفی:
پی‌‌پت کردن
زمانبندی
هم زدن
تشکیل حباب
نور
دمای پیرامون
تغییر کاربر
SOP

## Slide 42: تکرارپذیری
عامل‌های مهم در ارزیابی تکرارپذیری:
طول ارزیابی: یک دور، یک روز، روز به روز یا بین روزی
زمینه: سرم، پلاسما، ادرار، CSF، مایع سروزی
تعداد سطح‌ها؛ غلظت‌های اساسی:
- بالینی
- سنجشی
سطح‌های تصمیم‌گیری بالینی |  |  |  |  |  |  |  | 
Test |  | Units | Reference Interval | Decision Levels |  |  |  | 
ELECTROLYTES |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Ca | mg/dL |  | 9.0-10.6 | 7.0 | 11.0 | 13.5 |  | 
Mg | mEq/L |  | 1.2-2.4 | 1.2 | 2.0 | 5.0 |  | 
Crtisol | ug/dL |  | 7-20 | 5 | 10 | 15 | 25 | 
Chol | mg/dL |  | <200 | 90 | 240 | 260 | 350 | 
K | mmol/L |  | 3.7-5.1 | 3.0 | 5.8 | 7.5 |  | 
Na | mmol/L |  | 138-146 | 115 | 135 | 150 |  | 
غلظت‌های نزدیک مرز پایین، مرز بالا، و یک غلظت میانی

## Slide 43: تکرارپذیری
عامل‌های مهم در ارزیابی تکرارپذیری:
طول ارزیابی: درون دفعه‌ای، درون روزی، روز به روز یا بین روزی
زمینه: سرم، پلاسما، ادرار، CSF، مایع سروزی
تعداد سطح‌ها
تعداد سنجش: دست‌کم 20تا؛ (
نوع نمونه: استاندارد، کنترل تجاری، نمونه‌های بیماران
CV = (s/X )100

## Slide 44: تکرارپذیری
کوتاه مدت (یک دوره یا یک روزه): پیش درآمد
CV < ¼ TEa
بهترین اجرای یک روش
تکرارپذیری بلند مدت: بررسی اصلی تکرارپذیری
CLSI (C24-A3)
CV حاصل از 20 روز: 30% ±
CV حاصل از 100 روز: 10% ±
در مدت جمع‌آوری داده‌های انباشتی کجروی در کار نباشد.
CVt < 1/3 TEa

## Slide 45: گام‌های ارزشیابی روش:
بررسی نوسان؛ تکرارپذیری
بررسی نامیزانی
خطی بودن روش؛ گستره‌ی قابل گزارش
بررسی مداخله‌گرها یا بررسی بازیافت
بررسی مرز تشخیص روش
بررسی محدوده‌ی طبیعی؛ گواهی کردن یا تعیین محدوده‌ی طبیعی
ویژگی‌های اجرایی روش مربوط به اعتماد پذیری
√

## Slide 46: نامیزانی
ارزیابی خطای سامانمند

## Slide 47: نامیزانی
ارزیابی خطای سامانمند
خطای سامانمند ثابت
خطای سامانمند نسبی

## Slide 48: نامیزانی
مقایسه با روش مقیاس؛
میزان

## Slide 49
ردیابی‌پذیری Traceability
عدم قطعیت Uncertainty
تبادل‌پذیریCommutability

## Slide 50
روش مرجع اولیه
ماده‌ی مرجع اولیه
عدم قطعیت کامل
با واحد SI
ماده‌ی مرجع ثانویه
- زمینه همانند نمونه
روش انتخابی
کالیبراتور روزمره
روش روزمره
نمونه‌ی بیمار
جواب بیمار
عدم قطعیعت
پیشنهاد Tietz در 1977؛ پذیرفته و ارائه شده به وسیله‌ی ISO
سلسله مراتب ردیابی‌پذیری روش‌های روزمره به یک روش مرجع

## Slide 51
روش مرجع اولیه
ماده‌ی مرجع اولیه
عدم قطعیت کامل
با واحد SI
ماده‌ی مرجع ثانویه
- زمینه همانند نمونه
روش انتخابی
کالیبراتور روزمره
روش روزمره
کورتیزول
PRM: کریستال کورتیزول؛ بررسی شیمیایی برای ناخالصی
NIST SRM 92
کالیبراتور اولیه: فرآورده‌ی کورتیزول با خلوص معین، مثلا 0.998 و CI 95% برابر 0.001±
ID-GC-MS
یک مجموعه سرم انسانی تکی ساخت IRMM
ERM-DA451/IFCC
تبادل‌پذیر با روش انتخابی مورد نظر
تبادل‌پذیر با روش روش روزمره

## Slide 52
تا 2012 حدود 30 آنالیت ردیابی‌پذیر به واحدهای SI
الکترولیت‌ها، متابولیت‌ها، استروئیدهای و هورمون‌های تیروئیدی
ERM-DA470K: پروتئین‌های سرم
مشکل با هورمون‌های پروتئینی
ERM-DA471K for cystatin C
…commutable for … Siemens N Latex cystatin C Test Kit run on a BN ProSpec (Siemens Healthcare Diagnostics), the Sentinel CH assay run on an Architect c16000 (Abbott Laboratories), and the Gentian cystatin C immunoassay performed on an Architect ci8200
The commutability of ERM-DA471/IFCC for use with additional manufacturer’s measurement procedures is being evaluated
JCTLM
IVD Directive EC 98/79/2003

## Slide 53
چرا؟
ردیابی‌پذیری Traceability
عدم قطعیت Uncertainty
تبادل‌پذیریCommutability
جواب‌های تباد‌ل‌پذیر
روش به روش آزمایشگاه به آزمایشگاه در طول زمان
NCEP; Cholesterol
NKF; Creatinine, eGFR
NGSP/UKDPS; A1C
CDC + NIST; VDSP
ISO-15189
نتیجه‌ها باید به طور جهانی قابل مقایسه باشند و این نیازمند ردیابی‌پذیری مترولوژیک و گزارش کردن عدم قطعیت است

## Slide 54: نامیزانی
ویژگی‌های روش مقیاس:
رسیدن رد آن به یک روش و/یا ماده‌ی مرجع
خطای مجاز کل کوچکتر از روش مورد ارزیابی
پایش کیفیت بسیار سختگیرانه

## Slide 55: نامیزانی
عامل‌های مهم در ارزیابی نامیزانی:
تبادل‌پذیری نمونه؛ نمونه‌ی بیماران
سطح‌های تصمیم‌گیری
تعداد سنجش: دست کم 40 نمونه‌ی بیمار در گستره‌ی با اهمیت از نظر بالینی
کیفیت نمونه مهمتر است از تعداد: اگر سطح نمونه‌ها در تمام گستره‌ی مهم بالینی گسترده باشد، 20 نمونه‌ هم کافی است
اگر اساس سنجش فرق کند، باید 100 تا 200 نمونه استفاده شود تا اثر مداخله‌گرها بررسی شود.

## Slide 56: نامیزانی
عامل‌های مهم در ارزیابی نامیزانی
تبادل‌پذیری نمونه؛ نمونه‌ی بیماران
سطح‌های تصمیم‌گیری
تعداد سنجش: دست کم 40 نمونه‌ی بیمار در گستره‌ی با اهمیت از نظر بالینی
دست کم در طول 5 روز کاری؛ در طول 20 روز بهتر است
به صورت دوتایی با هر دو روش؛ دو نمونه پشت سر هم نباشد.

## Slide 57: نامیزانی
ارزیابی نتیجه و محاسبه‌ی نامیزانی (عدم صحت)؛Bias :
الف) بازه‌ی مهم بالینی گسترده است (بیش از یک دهک) مانند کلسترول: استفاده از معادله‌ی خط گرایش
ب) بازه‌ی مهم بالینی بسته است مانند کلسیم: آزمون t
اختلاف متوسط روش مورد بررسی با روش مرجع

## Slide 58: گام‌های ارزشیابی روش:
بررسی نوسان؛ تکرارپذیری
بررسی نامیزانی
خطی بودن روش؛ گستره‌ی قابل گزارش
بررسی مداخله‌گرها یا بررسی بازیافت
بررسی مرز تشخیص روش
بررسی محدوده‌ی طبیعی؛ گواهی کردن یا تعیین محدوده‌ی طبیعی
ویژگی‌های اجرایی روش مربوط به اعتماد پذیری
√
√

## Slide 59: تصمیم‌گیری در باره‌ی روش
معیار کار خوب
TEa
95%
ویژگی‌های اجرایی
پراکندگی (CV)
نامیزانی (Bias)

## Slide 60: آیا 95% از تولید درون محدوده‌ی مجاز است؟

## Slide 61: تصمیم‌گیری در باره‌ی روش
TEa = 10%
Bias = 2%
CV = 3%
هدف
10% +
10% -
2%
68%
± 1SD
95%
± 2SD
99.7%
± 3SD

## Slide 62
مثال:
نمودارتوزیع وزن یک کودکان مدرسه گاسی است؛
میانگین وزن کودکان: 50 کیلوگرم؛
انحراف معیار: 2 کیلوگرم؛
وزن 68% کودکان از *** تا *** است.
وزن 95% کودکان از *** تا *** است.
وزن 99.7% کودکان از *** تا *** است.

## Slide 63
X = 50; SD = 2
وزن 68% کودکان از 48 تا 52 است.
وزن 95% کودکان از 46 تا 54 است.
وزن 99.7% کودکان از 44 تا 56 است.
پرسش:
اگر معیار وزن مناسب چنین باشد: وزن 95% از کودکان 5±50 باشد؛ آیا وضعیت این کودکان پذیرفته است؟

## Slide 64
X = 58
وزن 95%؟
پرسش:
وزن هدف: 60
محدوده‌ی مجاز: 20%
درصد مجاز بیرون از محدوده: 5%
آیا وضعیت این کودکان پذیرفته است؟
وزن یک جمعیت نوجوان
48 - 72
SD = 4
50 - 66
X = 60
SD = 10
وزن 95%: 40 - 80
SD = 1
وزن 95%: 45 - 49
X = 47

## Slide 65
مثال:
در یک جامعه، نمودارتوزیع «اختلاف وزن با ایدآل» گاسی است؛
معیار تناسب وزن جامعه: حداکثر اختلاف وزن 95% افراد با ایدآل، 10% باشد.
خطا = مقدار هدف – مقدار دیده شده
Error = Target Value - Result
وزن ایدآل y | وزن ایدآل x
89 | 85
61 | 66
96 | 78
47 | 45
96 | 93
58 | 55
Y = 71.4 | X = 70 | میانگین
Bias = Y – X = 1.4Kg
B = 2%
SD = 3.5Kg
CV = 5%

## Slide 66
مثال:
در یک جامعه، نمودارتوزیع «اختلاف وزن با ایدآل» گاسی است؛
معیار تناسب وزن جامعه: حداکثر اختلاف وزن 95% افراد با ایدآل، 10% باشد.
خطا = مقدار هدف – مقدار دیده شده
Error = Target Value - Result
وزن ایدآل y | وزن ایدآل x
89 | 85
61 | 66
96 | 78
47 | 45
96 | 93
58 | 55
Y = 71.4 | X = 70 | میانگین
Bias = Y – X = 1.4Kg
B = 2%
SD = 3.5Kg
CV = 5%
حداکثر خطا:
2% + 2(5%) = 12%

## Slide 67: تصمیم‌گیری در باره‌ی روش
TEa = 10%
Bias = 2%
CV = 3%
هدف
10% +
10% -
2%
6%
6%
پذیرفته!

## Slide 68: تصمیم‌گیری در باره‌ی روش
TEa = 30%
Bias = -10%
CV = 7%
هدف
30% +
30% -
ALP
10%
14%
14%
پذیرفته!

## Slide 69: تصمیم‌گیری در باره‌ی روش
TEa = 7%
Bias = 0%
CV = 5%
هدف
7% +
7% -
10%
10%
A1C
ناپذیرفته!

## Slide 70: تصمیم‌گیری در باره‌ی روش
TEa = 20%
CV = 0.5%
Bias = -7.5%
7% +
7% -
1%
1%
A1C
هدف
ناپذیرفته!

## Slide 71: خطای سنجشی کل Total Analytical Error
7% +
7% -
A1C
هدف
B = -2%
CV = 1.5%
TAE = B + 2CV
حداکثر خطایی که ممکن است یک نتیجه به دلیل حاصل جمع خطاهای ناشی از نامیزانی و نوسان داشته باشد.

## Slide 72: تصمیم‌گیری در باره‌ی روش
خطای کل:
حاصل جمع نامیزانی و نوسان
Total Error; TE
TE = B + 2CV

## Slide 73: تصمیم‌گیری در باره‌ی روش
اگر:
پذیرفته
B + 2CV < TEa
مثال:
1) ارزشیابی سنجش Hb:
B = 4%
CV = 1.5%
TE = 7%
TEa = 6%; TE > TEa
× ناپذیرفته
2) ارزشیابی سنجش TSH:
B = 10%
CV = 3%
TE = 16%
TEa = 20%; TE < TEa
پذیرفته

## Slide 74: تصمیم‌گیری در باره‌ی روش
اگر:
پذیرفته
B + 2CV < TEa
مثال:
3) ارزشیابی سنجش PT:
B = 5%
CV =6%
TEa = 15%
× ناپذیرفته
2) ارزشیابی سنجش Na:
B = 1%
CV = 0.2%
TEa = 3%
پذیرفته

## Slide 75: حداکثر و حداقل نامیزانی و انحراف معیار قابل قبول
اگر CV = 0:
Bmax = TEa
اگر B = 0:
CVmax = 1/2TEa
آسانی نگهداری خوبیت
+TEa
-TEa
هدف
B = 0
CVmax = ½ TEa
Bmax = TEa
CV = 0
CV = 0
B = 0
آرمانی
؟!

## Slide 76: عیار سیگما Six metrics
TEa = 30%
Bias = 10%
CV = 4
SM = 5
ALP
روش مدیریت 6-سیگما
اطلاعاتی بیش از گزارش «قبول/مردود»
گزارش «چقدر خوب/چقدربد»
مقدار عددی کیفیت!

## Slide 77: عیار سیگما Six metrics
3sigma
7sigma

## Slide 78: عیار سیگما Six metrics
3sigma
7sigma

## Slide 79: عیار سیگما Six metrics
3sigma
7sigma
مثال:
نمره‌های یک ماه اول سال سه دانش‌آموز:
به ترتیب: 19- 17- 14
نمره‌ی قبولی در آخر سال: 12
کدام یک حاشیه‌ی اطمینان بیشتری دارد؟
قبولی کدامیک مطمئن‌تر است؟
مراقبت از کدام یک آسان‌تر است؟
مرز هشدار افت نمره برای هر دانش‌آموز:
4؛ 3؛ 2
احتیاط‌های پیشگیرانه‌ی مناسب هر دانش‌آموز :
حداقل؛ متوسط؛ شدید
تناوب بررسی؟
تعداد افت نمره برای اقدام؟

## Slide 80: عیار سیگما Six metrics
TE = B + 2CV
SM = (TEa – B) / CV
}
TE

## Slide 81
مقایسه‌ی داوری در باره‌ی کیفیت عملکرد با استفاده از TE و SM
(SM)
+ TEa
- TEa
هدف
TE
SM

## Slide 82: عیار سیگما Six metrics
SM | کاستی کوتاه مدت (DPM) | کاستی بلند مدت (DPM)
ضعیف2 | 36000 (3.6%) | 274000 (27.4%)
سرمرزی3 | 2700 | 67000
خوب4 | 63 | 6000
عالی5 | 0.6 | 233
6 | 0.002 | 3.4
اجرای سطح جهانی

## Slide 83: عیار سیگما Six metrics
TEa = 30%
Bias = 10%
CV = 4
SM = 5
ALP
TEa = 30%
Bias = 10%
CV = 4 %
TE = 18%
SM = 5
ALP
√
عالی

## Slide 84: عیار سیگما Six metrics
TEa = 30%
1)
Bias = 1%
CV = 8.5
SM = 3.4
2)
Bias = 10%
CV = 3
SM = 6.7
ALP
1
2
6.7
3.4
مرزی
کلاس جهانی

## Slide 85: داوری باره‌ی قابل قبول بودن یک روش بر پایه‌ی عیار سیگما
از راه خطای کل:
TAE < ATE
از راه عیار سیگما:
SM > 2

## Slide 86
گزینش روش سنجش
گزارش نتیجه
سنجش نمونه‌ها
نمونه‌گیری از بیماران
ارزشیابی روش
بهبود روش
پذیرفته؟
کیفیت:
TEa
95%
ایست!

## Slide 87
گزینش روش سنجش
گزارش نتیجه
سنجش نمونه‌ها
نمونه‌گیری از بیماران
ارزشیابی روش
راه انداختن روش
تهیه‌ی دستورکار اجرای معیار
SOP
آموزش
مستند کردن
مراقبت از اجرای خوب
سدکردن راه‌های خراب شدن کار
نصب زنگ هشدار
پایش کیفیت
ایست!
پذیرفته!
دست یافتن به کیفیت نیازمند طراحی و برنامه‌ریزی است:
نخست: تعیین کیفیت مورد نظر
سپس: وارد نمودن آن کیفت به درون فرآیند انجام آزمایش
بعد از ایجاد کیفیت...
...فکر پایش کیفیت باش

## Slide 88
ISO 15189:
تضمین کیفیت: آزمایشگاه باید نشان دهد که کیفیت مورد نظر برای نتیجه‌ی آزمایش‌ها به دست می‌آید.
5.5.1.1:
آزمایشگاه شیوه‌هایی را برای آزمایش خواهد برگزید که از نظر کاربرد مورد نظر ارزشیابی شده باشند.
5.5.1.2:
آزمایشگاه شیوه‌هایی را برای پایش کیفیت طراحی خواهد کرد که به دست آمدن کیفیت مورد نظر برای نتیجه‌ها را تایید می‌کند.
معیار 493.1256 CLIA برای شیوه‌های کنترل:
آزمایشگاه باید بر پایه‌ی ویژگی‌های اجرایی که به وسیله‌ی آزمایشگاه تایید یا تعیین شده است تعداد، نوع، و تناوب آزمایش مواد کنترل را تعیین کند.

## Slide 89
پایش کیفیت:
گذاشتن سد سر راه خطرهای خراب شدن کار
گذاشتن زنگ هشدار
پایش کیفیت آماری SQC
طراحی برنامه‌ی پایش کیفیت

## Slide 90: پایش کیفیت
بد یعنی چی؟
خوب: دست کم 95% از تولید درون مرزهای TEa باشد؛
حداکثر 5% از تولید بیرون از مرزهای مجاز باشد.
بد: بیش از 5% از تولید بیرون از مرزهای TEa باشد.

## Slide 91
+ TEa
- TEa
هدف
SM = 4
SM = 3
2
خراب شدن کارکرد: افزایش نامیزانی

## Slide 92
+ TEa
- TEa
هدف
SM = 5
SM = 2.5
SM = 2
خراب شدن کارکرد: افزایش نوسان
TE
TE
TE

## Slide 93
- TEa
هدف
حاشیه‌ی امنیت و "درخطربودن" کیفیت
SM
2
Msafe
+ TEa

## Slide 94
+ TEa
- TEa
هدف
حاشیه‌ی امنیت و "درخطربودن" کیفیت
SM
2
Msafe
پرسش!
حفظ کیفیت کدام یک از این روش‌ها مراقبت (یعنی هزینه و زحمت) بیشتری نیاز دارد؟
مراقبت از کیفیت کدام روش کم‌دردسرتر است؟
برای نگهداری کیفیت، آیا باید هر 4 روش رو با یه چوب روند؟
1:2s/1:3s/2:2s/R4s/4:1s/8x

## Slide 95: پاییدن خوبیت روش
مثال: سنجش TSH
TEa = 20%
 | عیار سیگما (SM) | شماره
 | 3.8 | 1
 | 2.1 | 2
 | 6.5 | 3
 | 1.75 | 4
 | 8.5 | 5
ناپذیرفته
آسانی نگهداری خوبیت

## Slide 96: پاییدن خوبیت روش
مثال: سنجش TSH
TEa = 20%
 | عیار سیگما (SM) | شماره
 | 3.8 | 1
 | 2.1 | 2
 | 6.5 | 3
 | 1.75 | 4
 | 8.5 | 5
ناپذیرفته
آسانی نگهداری خوبیت
20% +
20% -
جاده‌ی TSH
8.5 سیگما
1.75 سیگما
6.5 سیگما
2.1 سیگما
3.8 سیگما

## Slide 97: پاییدن خوبیت روش
مثال: سنجش TSH
TEa = 20%
 | عیار سیگما (SM) | شماره
نیمه آسان | 3.8 | 1
سخت | 2.1 | 2
آسان | 6.5 | 3
 | 1.75 | 4
خیلی خیلی آسان! | 8.5 | 5
ناپذیرفته
آسانی نگهداری خوبیت

## Slide 98: پاییدن خوبیت روش با گذاشتن زنگ
اجزای زنگ آماری:
ماده کنترل
مرزهای پذیرش/رد
معیارهای تفسیر

## Slide 99: پاییدن خوبیت روش با گذاشتن زنگ
ویژگی‌های یک زنگ هشدار ایدآل:
1) هرگاه اشکالی رخ داد زنگ بزند؛ احتمال خطایابی آن 100% باشد
Ped = 100%
2) وقتی اشکالی در کار نیست هرگز زنگ نزند؛ احتمال هشدار کاذب آن 0% باشد
Pfr = 0%
نداریم!

## Slide 100: پاییدن خوبیت روش
ویژگی‌های یک زنگ هشدار عملی:
Ped ≥ 90%
Pfr ≤ 5%

## Slide 101
نمودار کارآیی توان‌
Power Function Graph
توان: احتمال شناسایی یک رخداد
رخداد:
افزایش انحراف معیار
جابجا شدن میانگین
خراب شدن کیفیت سنجش

## Slide 104: CLSI C24-A3. Statistical Quality Control for Quantitative Measurement Procedures. 2006
SM
3
4
5
6

## Slide 105: CLSI C24-A3.
3
4
5
6

## Slide 106
تهیه‌ی برنامه‌ی پایش کیفیت با توجه به توان خطایابی معیار انتخاب شده
پایش کیفیت:
پیشگیری از خرابی
زنگ هشدار آماری برای خطر باقیمانده
برنامه‌ی پایش کیفیت:
ایجاد توازن بین بخش آماری و غیرآماری

## Slide 107: روند تهیه‌ی برنامه‌ی پایش کیفیت:
≥ 90%
راهکار HI-Ped
را برگزینید
راهکار Mod-Ped
را برگزینید
راهکار Low-Ped
را برگزینید
50 - 90%
< 50%
Ped ?

## Slide 108: راهکار پایش کیفیت سنجش (AQCS)
Hi-Ped
90%
Mod-Ped
50%
هزینه‌های پایش کیفیت آماری حداقل کنید
هزینه‌های پ ک غیرآماری حداقل کنید
هزینه‌های پ ک آماری حداکثر کنید
هزینه‌های پ ک غیرآماری حداکثر کنید
کارکرد روش را بهبود دهید
پ ک را با توجه به پایداری روش مطلوب کنید
کاربر مناسب بگمارید
پ ک با داده‌های بیماران را بیفزایید
هزینه‌های پ ک آماری حداکثر کنید
Low-Ped
<50%
هزینه‌های پ ک غیرآماری حداکثر کنید
کارکرد روش را بهبود دهید
مستند کردن سامانه‌ی پایش کیفیت کل: نوشتن برنامه‌ی پ ک

## Slide 109
ویژگی‌های کیفیت
انتخاب مجری
ارزیابی اجرا
حفظ اجرای خوب:
پیشگیری - سامانه‌ی هشدار
تصمیم‌گیری
پذیرفته
ISO15189; 5.6.1
آزمایشگاه سامانه‌های پایش کیفیت داخلی‌یی را طراحی خواهد کرد که به دست آمدن کیفیت مورد نظر برای آزمایش‌ها را گواهی کند...
هیچ قانون QC یکتایی که به کار همه‌ی روش‌ها بیاید وجود ندارد؛ حتا قانون وستگارد!
Doing Right QC Right!

## Slide 110: راهکار سرانگشتی وستگارد برای انتخاب AQCS بسته به کیفیت اجرا
6 سیگما:
N = 2
معیار: 3.5s یا 3.s
5 سیگما:
N = 2
معیار : 3s برای بالای 5 سیگما و 2.5s برای زیر 5 سیگما
4 سیگما:
N = 4
معیار : 2.5s یا «چندقانونی»؛ چندقانونی بهتر است و می‌توان از مزیت افزودن قانون "پس‌نگر" نیز بهره‌مند شد.

## Slide 111: راهکار سرانگشتی وستگارد برای انتخاب AQCS بسته به کیفیت اجرا
زیر 4 سیگما:
حداکثر QC ممکن:
1:3s/2ofs:2s/R4s/3:1s/6X; Pfr = 6-7%
حداکثر نگهداری پیشگیرانه
بررسی‌های اختصاصی دستگاه و کارکرد
باتجربه‌ترین کارمند

## Slide 112
توصیه‌ی Bio-Rad به مشتریانش برای پایش کیفیت RIQC
کنفرانس AACC/ASCLS – آگوست 2013 (شهریور 92)
کیفیت بیش از 6 سیگما: 1 کنترل در روز
کیفیت 4 تا 6 سیگما: 2 کنترل در روز
کیفیت 3 تا 4 سیگما: 4 کنترل در روز
کیفیت کمتر از 3 سیگما: 9 کنترل در روز؛ نمونه‌های بیماران دوبار آزمایش شود و میانگین گرفته شود.

## Slide 113
گزینش روش سنجش
گزارش نتیجه
سنجش نمونه‌ها
نمونه‌گیری از بیماران
ارزشیابی روش
راه انداختن روش
کیفیت:
TEa
95%
ایست!

## Slide 114
گزینش روش سنجش
گزارش نتیجه
سنجش نمونه‌ها
نمونه‌گیری از بیماران
ارزشیابی روش
راه انداختن روش
پایش کیفیت؛
AQCS
کیفیت:
TEa
95%
ایست!

## Slide 115
تعیین کیفیت موردنظر
انتخاب مجری
پایش کیفیت: پیشگیری/زنگ هشدار
اجرای کار: تولید محصول
نه! برو به گام بعدی
تحویل محصول به مشتری
ارزشیابی
تصمیم؟
ارزیابی تهدیدها
تا حالا بررسی‌ها و تصمیم‌ها بر اساس ذهنیات بود.
حالا در میدان عمل بررسی کن!
پیدا کردن اشکال‌هایی که در بررسی کوتاه مدت دیده نشده بود؛
پیدا کردن فرصت‌های بهترکردن عملکرد
ارزیابی کیفیت

## Slide 116
تعیین کیفیت موردنظر
انتخاب مجری
اجرای کار: تولید محصول
پایش کیفیت: پیشگیری/زنگ هشدار
تحویل محصول به مشتری
ارزشیابی
تصمیم؟
ارزیابی تهدیدها
بهبود کیفیت:
ریشه‌یابی علت اشکال‌ها
ارزیابی کیفیت!

## Slide 117
گزینش روش سنجش
گزارش نتیجه
سنجش نمونه‌ها
نمونه‌گیری از بیماران
ارزشیابی روش
راه انداختن روش
پایش کیفیت؛
AQCS
کیفیت:
TEa
95%
ابزار ارزیابی کیفیت:
EQA، PT، همگروه
بررسی گزارش مصرف کنندگان آزمایش
بررسی گزارش‌های مربوط به اجرا
بررسی گزارش‌های مربوط به QC
…
بهبود کیفیت
ارزیابی کیفیت
استن وستگارد:
ناآسودگی همیشگی!
بهای کیفیت، مانند آزادی، پایش پیوسته است.

## Slide 118
جمعبندی:
ارزیابی کیفیت
پایش کیفیت
فرآیندهای کیفیت
بهبود کیفیت
کیفیت موردنظر
طراحی کیفیت
ایندیرا گاندی:
اگر می‌خواهیم به جایی برسیم غیر از جایی که اکنون هستیم، باید از راهی غیر از آنچه تا کنون رفته‌ایم برویم.

## Slide 119
جمع بندی
ارزیابی کیفیت
پایش کیفیت
فرآیندهای کیفیت
بهبود کیفیت
کیفیت موردنظر
طراحی کیفیت
بازطراحی کیفیت
مدیریت کیفیت کل؛ TQM
بهبود کیفیت پیوسته؛ CQI
تضمین کیفیت

## Slide 120: سخن آخر:
کیفیت خودبخود به دست نمی‌آید؛
بلکه از راه برنامه‌هایی که:
به خوبی طراحی می شوند،
به طور کامل اجرا می‌شوند،
به درستی پایش می‌شوند،
با تیزبینی ارزیابی می‌شوند،
و پیوسته بهبود داده می‌شوند،
Dr. J. O. Westgard
باید کیفیت را
به چنگ آورد!

## Slide 121
www.westgard.com
منابع:

## Slide 122
پیروز باشید